河南理工大学公共测试平台大型仪器设备更新（测试平台第一批）项目（包2）

采购合同书

备案编号：HPU政采-2025-31

采购编号：豫财招标采购-2025-1260

供方：广东省中科进出口有限公司         签约时间：2025年11月19日

需方：河南理工大学                     签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南省国贸招标有限公司签发的招标文件[采购编号：豫财招标采购-2025-1260号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为X射线光电子能谱仪（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 7489000.00元（大写：        柒佰肆拾捌万玖仟元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。

二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。

货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按采购文件及响应文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起12个月内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学国资处指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。

四、技术资料

合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。

2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。

九、付款方式及期限

1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额40%的预付款（¥ 2995600.00元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 30%的货款（¥ 2246700.00元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 2246700.00元）。

2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具真实、合法的发票。

十、免税

免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

十一、知识产权

供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。

十二、本合同的组成文件

本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。

十三、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

| 附件 一、货物规格价格一览表 二、货物主要技术参数 三、售后服务计划书 四、到货开箱验收报告 |  |
| --- | --- |

附件一

货物规格价格一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及制造商 | 原产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线光电子能谱仪 | 品牌：Thermo Scientific 型号：Escalab QXi 制造商：Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. | 捷克 | 1套 | 7489000 | 7489000 |
|  | 合计：￥7489000.00 大写：人民币柒佰肆拾捌万玖仟元整 |  |  |  |  |  |

附件二

货物主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X 射线光电子能谱仪 | 1、仪器主体包含分析室、进样及样品处理室；各室配备独立的超高真空抽气系统；包括单色化Al XPS、微区XPS、离子散射谱ISS、同轴REELS反射电子能量损失谱、ARXPS角分辨分析、平行成像XPS、自动化五轴样品台； |
|  |  | 2、真空系统 |
|  |  | 2.1分析室：分析室由真空腔及抽气系统组成，真空腔为纯μ金属制造； |
|  |  | ★2.2分析室真空度：≤5.0×10-8Pa； |
|  |  | 2.3分析室真空泵：分析室应具有完全独立的真空抽气系统，由钛升华泵、磁悬浮涡轮分子泵、机械泵组成，确保分析真空室内绝对的真空度，排除腔内空气等对测试结果的影响； |
|  |  | ★2.4进样及样品处理室：真空度≤7.0×10-7Pa； |
|  |  | 2.5配备独立的涡轮分子泵和机械泵，不可与分析腔共用，防止交叉污染；同时进样及样品处理室真空泵型号为主流品牌，且与分析室真空泵属于独立的系统，互不影响，独立工作； |
|  |  | ★2.6进样系统：通过磁浮式无摩擦进样杆传输样品，便于外置反应装置或制样设备互联进样； |
|  |  | 2.7配置多样品停放台一套，至少满足2个样品台停放功能； |
|  |  | 3、单色化X射线源 |
|  |  | 3.1X射线源类型：微聚焦单色化Al Kα X射线源 |
|  |  | ★3.2分析尺寸可在20μm--900μm之间连续可调，调节步长≤10μm； |
|  |  | ★3.3最大功率292W，实现最大灵敏度指标所需的光源功率≤300W； |
|  |  | 3.4罗兰圆直径≥500mm； |
|  |  | ★3.5大束斑能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰能量分辨≤1.0eV时，光源功率≤300W条件下，计数率强度≥4Mcps；对Ag3d5/2峰能量分辨≤0.5eV时，计数率强度≥600kcps；能量分辨率≤0.44eV； |
|  |  | 3.6单色化光源的阳极靶为可移动设计，软件控制靶点更换，提供≥20个工作点使用。 |
|  |  | 4、能量分析器 |
|  |  | 4.1双聚焦180°半球型能量分析器； |
|  |  | ★4.2能量分析器为双极性，既可以分析电子，又可以分析离子； |
|  |  | 4.3能量分析器半径：150 mm； |
|  |  | ★4.4能量扫描范围≥0～5000eV，可调可控，采购人可根据样品材质定义能量扫描范围； |
|  |  | 4.5通过能范围应不小于1～400eV，并可连续调节，调节步长1eV，并且在每个通能下均可工作采谱，以获得高精度XPS窄扫谱；采购人能根据具体样品实现通过能的调节，以满足不同的测试需求； |
|  |  | 4.6分析模式：固定分析器能量(CAE)和固定减速比(CRR)两种模式。 |
|  |  | 5、磁透镜 |
|  |  | 5.1配备磁透镜增强光电子信号。 |
|  |  | 6、探测器 |
|  |  | ★6.1配置两套电子能量检测器系统，分别用于采谱和成像。采谱检测器为6通道电子倍增探测器；成像检测器为256×256通道连续位置敏感的成像检测器，能同时记录光电子信号强度和成像信息； |
|  |  | 7、成像XPS |
|  |  | 7.1成像XPS，能实现从≤6μm成像图的区域内溯源获谱， |
|  |  | 7.2能实现快速平行成像，对锐利刃口样品，线扫描的最佳空间分辨率≤3μm。 |
|  |  | 8、电荷中和系统 |
|  |  | ★8.1结构及操作方式：磁透镜+同轴电子枪+离轴低能离子/电子枪的双枪双束中和方式，适用于所有不导电样品及粗糙表面的精准荷电中和，避免使用单电子枪+磁透镜中和方式时产生的荷电阴影问题和过中和问题； |
|  |  | 8.2标准配置的离轴低能离子/电子枪，可以在做绝缘样品的UPS紫外光电子能谱分析及磁性材料测试时进行有效的荷电中和，避免非准直的单电子枪在不开磁透镜的情况下无法对样品表面进行荷电中和； |
|  |  | 8.3电子源：（非）准直电子源； |
|  |  | 8.4操作方式：全自动一键（ON/OFF）操作即可，无需调节电压、束流和气压等操作； |
|  |  | ★8.5能量分辨率和灵敏度：对PET绝缘样品，在O-C=O结构中C1s峰能量分辨(FWHM) ≤0.82eV时，C-C结构中C 1s峰的灵敏度（正常工作条件下的真实测量值）≥60kcps； |
|  |  | 9、角分辨光电子能谱（ARXPS） |
|  |  | 9.1样品台倾斜角度：-90°～+90°范围内可倾斜 |
|  |  | 9.2软件内置角分辨XPS数据处理功能、超薄多层膜拟合模块，并能实现膜厚计算等功能。 |
|  |  | 10、离子散射谱（ISS），用于区分样品表面第一个原子层及同位素信息 |
|  |  | 10.1离子源：He离子； |
|  |  | ★10.2能量分辨和灵敏度：1 keV He离子作用于清洁金表面，能量分辨≤12eV时，灵敏度应≥25kcps/nA。 |
|  |  | 11、同轴反射电子能量损失谱装置（REELS） |
|  |  | 11.1配有同轴反射电子能量损失谱（REELS），能满足对氢元素的定性定量分析； |
|  |  | 11.2能实现半导体材料导带结构分析； |
|  |  | 11.3能实现半导体材料带隙值测量； |
|  |  | 11.4软件内置反射电子能量损失谱REELS数据处理功能，具有带隙值计算的功能模块； |
|  |  | 11.5对于干净的银样品，能量分辨率为0.5eV时，灵敏度应≥1000kcps。 |
|  |  | 12、深度剖析离子枪 |
|  |  | 12.1离子源：Ar+源； |
|  |  | 12.2单一枪体，包含单离子刻蚀和团簇刻蚀两种模式； |
|  |  | 12.3单离子模式；刻蚀能量—500eV~4keV连续可调；团簇模式：刻蚀能量—2 keV~8 keV，团簇中离子数目—75~2000个，每个离子能量最低可达1eV，确保对有机材料表面不产生损伤。 |
|  |  | 13、样品台系统 |
|  |  | 13.1轴向：5轴样品台，即X、Y、Z移动，倾斜及旋转，由终端控制； |
|  |  | 13.2移动范围：X方向≥50mm，Y方向≥20mm，Z方向≥12mm； |
|  |  | 13.3单个样品台分析面积：≥1000mm2；进样及样品制备室配置多层样品停放台，至少满足2个样品台停放功能； |
|  |  | 13.4样品台移动精度：1μm； |
|  |  | 13.5倾斜：以水平方向为轴至少在-90°～+90°范围内可倾斜； |
|  |  | 13.6旋转：样品法线中心360°旋转； |
|  |  | 13.7在样品的实时图像上，能通过鼠标点击实现样品的选区分析； |
|  |  | 14、样品观察 |
|  |  | 14.1能清楚观察样品表面图像的可变焦显示系统； |
|  |  | 14.2样品分析室配备定位相机用于样品定位； |
|  |  | 14.3分析室需具备两个观察视窗，并装有防X射线玻璃。 |
|  |  | 15、超高真空监测装置 |
|  |  | 15.1能实现大气至10-8Pa范围的连续真空测量； |
|  |  | 15.2系统软件能直接显示系统真空压力值。 |
|  |  | 16、系统控制 |
|  |  | 16.1谱仪参数设置，系统软件应实现可视化操作； |
|  |  | 16.2谱仪硬件控制； |
|  |  | 16.3分析部件均能通过系统软件控制； |
|  |  | 16.4系统软件具备可视化操作界面，实现对真空泵、阀门、真空规、离子枪、中和枪的控制； |
|  |  | 16.5所有进气阀门均能通过软件控制实现自动化开启和关闭； |
|  |  | 16.6系统软件内置安全互锁控制模块，能有效禁止真空设备的误操作； |
|  |  | 16.7多功能样品台，样品台移动能通过鼠标操作实现，并具有可视化操作界面。 |
|  |  | 17、全套控制、数据采集、处理和分析软件包 |
|  |  | 17.1数据处理软件：随系统控制器一台（处理器主频≥1 GHz，内存≥32GB, 硬盘≥ 512GB SSD+1 T HDD），预装数据采集和处理软件包； |
|  |  | 17.2进行仪器功能控制：真空系统，样品操作，离子枪控制，烘烤等； |
|  |  | 17.3进行数据采集：谱图、图像、剖析、线扫描； |
|  |  | 17.4处理分析：峰拟合、元素和化学态鉴别、定量分析； |
|  |  | 17.5软件内置角分辨XPS数据处理功能、超薄多层膜拟合模块，并能实现膜厚计算等功能； |
|  |  | 17.6软件具备2种以上本底扣除方法功能及PCA微量元素分析功能； |
|  |  | 17.7包含完整的REELS、ISS、ARXPS数据分析模块； |
|  |  | 17.8数据库：包括完整的XPS、AES和ISS数据库。带有Knowledge Base XPS标准谱图数据库并必须集成到系统分析软件中，采购人能直接打开标准谱图数据和测试数据进行对比。提供终身免费升级。实验数据（原始数据及分析结果）能存为通用格式，并能导入Microsoft Office 软件。提供离线数据处理终端。数据分析处理软件能在离线数据处理终端及其他终端上安装使用； |
|  |  | 17.9软件介质：以安装光盘形式提供。 |
|  |  | 18、附件系统 |
|  |  | 18.1随系统配备的真空烘烤系统、冷却系统及其它保证仪器正常工作的所有附件。 |
|  |  | 18.2冷却系统： |
|  |  | 冷却能力：15020W @25℃。 |
|  |  | 泵型：高压磁力泵（不锈钢）。 |
|  |  | 冷却方式：压缩机制冷。 |
|  |  | 水泵流量：12 L/min @4.5Bar。 |
|  |  | 制冷剂：R134a。 |
|  |  | 水箱容积：3.5L。 |
|  |  | 控温范围：8～35℃，控温精度：±0.1℃。 |
|  |  | 18.3 UPS不间断电源：10 kVA，备用时间≥2h。 |
|  |  | 19、空气敏感样品传递仓： |
|  |  | 19.1能在惰性气体环境下从其它设备或手套箱中转移样品，送入分析室进行分析，保护样品表面在分析前不受环境气氛影响。 |
|  |  | 20、紫外光电子能谱（UPS） |
|  |  | 20.1光源：He紫外光源； |
|  |  | 20.2能量分辨率：对Ag费米边，能量分辨率≤100meV； |
|  |  | 20.3灵敏度：能量分辨率≤100meV时，灵敏度（Ag4d）≥1000000 cps。 |
|  |  | 21、备品备件包一套： |
|  |  | 21.1内中和枪灯丝2个，内高能电子枪灯丝2个、外中和枪灯丝2个、离子枪灯丝4个，X射线源发射体2个，X射线源靶材2个，水循环过滤器4组，泵油4L，垫圈零件组1套、机械零件组1套、钛升华泵灯丝组件4套（3灯丝/套）。 |
|  |  | ★22、为了保证产品和售后服务质量，所投产品如为进口产品，须提供制造厂家或制造厂家在中国区的总代理或全资子公司针对本项目的授权书原件并加盖公章。若出具的授权文件为外文格式的，投标人必须提供一套中文翻译的授权书，并以中文授权书为准。 |

附件三

售后服务计划书

一、服务内容

1.供方承诺主机原厂质保3年，额外人工维保服务2年，包含每年1次PM服务，质量保修期默认为自验收通过之日起开始计算，质保期外所有仪器设备终身上门维修服务（只收材料成本费，其余费用均不得收取）。在质保期内出现软硬件质量问题需要更换设备时，供方负责免费尽快更换，同时更换的设备重新开始计算质保期。给采购方造成损失的，赔偿相应损失。在质保期内需要维修时，维修或更换所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费、运输（邮寄）费均由供方承担。对于维修后的核心部件应重新开始计算质保期。保修期内，若产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延，若停用时间累计超过三十天则保修期重新计算。

2.供方所提供的设备及其附件为全新。所购设备采用的是优质材料和先进工艺，均符合国家规定的质量、规格和性能。设备制造商对产品生产的全过程严格按质量保证体系执行。供方保证设备及其组建经过正确安装、正确操作和保养，在其寿命内运行良好。由于设计、材料或工艺的原因造成的缺陷和故障，在合理期限内免费修理或更换有缺陷的零部件或整机。

3.供方所提供的产品（包括软件）是原厂正货（正版）且原厂原装的全新产品（包装未启封），并且具有出厂合格证以及相应的质保、售后服务等证明。产品到达采购单位时，供方依照采购需求的要求和报价响应的承诺，将产品、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并向采购人提供相关的应用培训，否则采购人有权拒绝收货验货。

4.供方负责产品的稳定性，负责免费上门更换产品硬件故障部件或修改出错的软件系统，负责所有由供方所提供的系统软件及应用软件终身享有免费升级服务。质保期内供方免费提供技术服务，技术服务包括设备的维护、维修（包括更换零配件等）和技术支持。供方为本项目产品提供终身上门维护服务，保修期外产品出现故障需更换配件，供方免费上门为产品更换配件，只收取配件的成本费和工时费和交通费。供方免费上门为采购人提供产品的应用和维护培训。

5.故障响应时间：供方承诺：1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时。若供方未能在产品故障报修后三个月内排除故障的、或者所供产品为非原厂正货（原厂生产）的、或者被查出全部或者部分是次品、旧品、水货、侵犯知识产权的产品的，则供应商应自发现之日起（或者故障报修之日起满三个月后）三个工作日内对产品进行更换，且更换的产品不低于原产品型号、质量、配置、性能和售后服务的产品。

6.质保期内供方免费提供技术服务，技术服务包括设备的维护、维修（包括更换零配件等）和技术支持，质保期结束后，保证耗材及备品备件的正常供应。

7.供方承诺合同签订之日起12个月内完成供货，安装调试完毕。

8.供方在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国境内设有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务.在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

9.供方所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供方承担相应的责任，并不损害采购人的利益。

二、解决质量或操作问题的响应时间

在接用户电话报修后1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时。若供方未能在产品故障报修后三个月内排除故障的、或者所供产品为非原厂正货（原厂生产）的、或者被查出全部或者部分是次品、旧品、水货、侵犯知识产权的产品的，则供应商应自发现之日起（或者故障报修之日起满三个月后）三个工作日内对产品进行更换，且更换的产品不低于原产品型号、质量、配置、性能和售后服务的产品。

三、故障响应级别

1.故障等级划分。

一级故障(重大故障)：指设备或软件在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现。

二级故障(主要故障)：指设备或软件在运行中出现的直接影响服务，导致系统性能或服务能力部分丧失的故障，设备或软件在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备或操作系统故障。

三级故障(次要故障)：指设备或软件在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

2.服务故障级别响应时间。

（1）电话支持服务

供方通过电话为招标人提供技术支持，协助其解决系统日常运行中的问题。供方设立7x24的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。当设备或软件出现故障时，对于一级、二级故障，确保30分钟内回复；对于三级故障，确保1小时内回复。

（2）现场支持服务

对于通过电话支持不能解决的设备或软件故障，或招标人认为重要的事情，供方会迅速提供现场技术服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。排除故障后会根据此次故障编写故障分析报告，分析报告主要包含此次故障原因和日后如何避免的方案。

（3）紧急备机备件服务

供方建立备件和备机库，在设备无法正常工作，且短时间内无法修复的情况下，提供备机服务、

（4）巡检服务和重点保障服务

供方为采购人此次招标维护保修服务范围内的设备和软件进行定期的现场检查，每年进行巡检4次，并提供相应的证明文件，及时发现运行中存在的隐患通过系统调整等手段，减少系统发生故障的概率，保证系统稳定、高效运行。

四、售后单位名称、地址、联系方式

1.售后单位名称：广东省中科进出口有限公司

地址：广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼

联系人：林虹材

电 话：020-87687805/13726933634

2.供应商其他售后服务网点明细

广东省中科进出口有限公司（北京分公司）

地址：北京市东城区永定门西滨河路8号中海地产广场西塔506A

电话：010-6569 6465

3.广东省中科进出口有限公司（上海分公司）

地址：上海市长宁区凯旋路1398号长宁国际发展广场T3-1701

电话：021-6260 8883

4.广东省中科进出口有限公司（武汉分公司）

地址：武汉市武昌区中北路86号汉街总部国际B座23A层09室

电话：027-8705 2217

更多信息可登录供方官网查看：http://www.gdstie.com/

附件四

到货开箱验收报告

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |
| 合同号 |  |  | 主要货物名称 |  |  |
| 合同规定 到货日期 |  |  | 实际到货日期 (由使用单位填写) |  |  |
| 验收 情况 说明 | 外包装情况 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况 |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查） |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查） |  |  | 符合 | 不符合 |
| 供应商 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 校档案室 意见 |  | 大型仪器设备存档资料： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。